# 招标项目技术、服务、商务及其他要求

## 一、项目概况

中国大熊猫保护研究中心核桃坪基地科研站建设项目设备采购（第四次）

本项目共2个采购包：

采购包1：预算金额212万元；采购包2：预算金额159万元。

采购包1：最高限价212万元；采购包2：最高限价159万元。

采购包1

| 序号 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （万元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉机 | 1台 | 40 | 工业 | 是 | 否 |
| 2 | 便携式超声 | 1台 | 93 | 工业 | 否 | 否 |
| 3 | 血细胞分析仪 | 1台 | 27 | 工业 | 否 | 否 |
| 4 | 血液生化分析仪 | 1台 | 32 | 工业 | 否 | 否 |
| 5 | 监护仪 | 2台 | 20 | 工业 | 否 | 否 |

采购包2：

| 序号 | 标的名称 | 数量 (计量单位) | 标的金额 （万元） | 所属行业 | 是否涉及核心产品 | 是否涉及采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DR | 1台 | 85 | 工业 | 是 | 否 |
| 2 | 手术吊塔 | 2台 | 25 | 工业 | 否 | 否 |
| 3 | 吊塔式无影灯 | 2台 | 20 | 工业 | 否 | 否 |
| 4 | 大动物解剖台 | 1台 | 9 | 工业 | 否 | 否 |
| 5 | 手术治疗床 | 2台 | 12 | 工业 | 否 | 否 |
| 6 | 焚烧炉 | 1台 | 8 | 工业 | 否 | 否 |

- 技术参数及要求

- 采购包1

| 序号 | 设备名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 麻醉机 | 1.整体要求 ●1.1标配两节锂电子(非铅酸)后备电池，后备电池使用时间≥150分钟。 ●1.2接口：1 个多功能复用接口，支持网络和软件在线升级功能；1 个 RS-232C 串行通讯接口；1 个 VGA 接口；4个辅助电源接口等。 ●1.3机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉，标配中央刹车。 ●1.4适合内窥镜手术模式：具备三级照明顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明。 ●1.5非待机状态转动关机旋钮，主机具备10秒延迟关机功能。 ★1.6具备自适应标尺：可随监测值大小自动调整波形标尺，适应小动物信号特征；当信号幅值低时，系统自动降低标尺范围，获得更清晰的波形图像；增加小流量和容量范围的标尺。 2.气源 ●2.1标配氧气、空气两气源，可选氧气、空气和笑气三气源。 ●2.2具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于25%。 ●2.3快速充氧范围25 - 75 l/min。 3.流量计 ★3.1全电子流量计，可直接设置氧浓度和总流量，总流量控制模式下总流量范围：0.2 L/min - 18 L/min；氧浓度范围： 21% - 100% (空气为平衡气)，26% - 100% (笑气为平衡气)。 ●3.2具备备用流量计。 ●3.3具备直观的适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示功能，实时动态显示最优化的新鲜气体流量。 ●3.4具有多种设置方式，既可直接设置新鲜气体总流量和O2浓度，也可单独设置O2和平衡气体流量。虚拟高、低流量管分开显示。 4.挥发罐 ●4.1标配双麻醉罐位。 ●4.2标配一个高品质挥发罐，挥发罐和主机同品牌，挥发罐通过CE和FDA认证，具备压力、流速和温度补偿。 5.呼吸回路 ●5.1回路整体可徒手拆卸，一体化回路，回路整体可旋转≥30°以满足不同手术无需移动麻醉机的要求。 ●5.2回路部件可以耐受134℃高温高压消毒。 ●5.3二氧化碳吸收罐容积≥1500ml。 ●5.4内置双流量传感器，分别位于吸入端、呼出端。 ●5.5低回路系统容积，以快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度。 ●5.6具有回路整体加温功能。 ●5.7具备CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可直接更换。 ●5.8具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示。 6.呼吸机 ●6.1气动电控呼吸机，全中文操作和显示。 ★6.2提供辅助/控制通气，通气模式包含：VCV、PCV、压力控制容量保证通气（PCV-VG）、SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）、SIMV-VG、CPAP/PS≥4种模式。（提供投标产品生产厂家的产品说明书或者第三方检测机构出具的检测报告） ●6.3潮气量范围：容量控制：20ml-1500ml，压力控制：5ml-1500ml。 ●6.4吸气压力设置范围：5-70 cmH2O。 ●6.5支持压力：0.3cmH2O～60cmH2O ●6.6呼吸频率：4-100次/min。 ●6.7吸呼比：4:1到1:8。 ●6.8压力限制范围：10-100 cmH2O。 ●6.9电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，3-30 cmH2O。 ●6.10吸气暂停：OFF，5%-60% 。 ●6.11上升式风箱，可直接观察动物实际呼吸状态。 ●6.12具备吸入端、呼出端双流量传感器，动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。具备内置第三基准流量传感器，用户可自行校准吸入和呼出端流量传感器。 ●6.13标配肺保护工具：专业PEEP递增法肺复张工具。 ●6.14最小潮气量可达到5ml，避免小体型动物受容量伤，可支持动物体重低至0.5kg。 7.数字和波形监测 ●7.1具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示。 ★7.2液晶触摸屏≥15英寸，同屏可显示3道波形（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，可选呼末CO2波形），支持波形和环图同屏显示。 ●7.3内置≥3槽位插件槽，可直接热插拔插件。 ●7.4可配备插件：AG麻醉气体模块、 EtCO₂，可单独选配EtCO2插件，以适应全凭静脉无需监测麻醉气体的需求。 ★7.5可选监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；麻醉气体分析（N2O，EtCO2，自动识别五种麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环（P-V，P-F）监测；可选配氧电池法吸入氧浓度监测。 ●7.6术中可实时显示麻药消耗速度，术后可统计麻药总消耗量和费用。 ●7.7潮气量监测范围：0-3000ml。 ●7.8分钟通气量监测范围：0-100L/min。 ★8.配置清单：主机：1台；麻醉挥发罐：2个；AG麻醉气体模块：1个；钠石灰罐：1个；皮囊支架：1个；麻醉附件包：1个；兽用麻醉机系统软件：1套。 |
| 2 | 便携式超声 | 1.主机系统 ●1.1高清晰、医用专业彩色LED显示屏≥15寸。 ●1.2 全数字化彩色多普勒超声诊断系统主机。 ●1.3 ≥240G固态硬盘。 ●1.4 探头接口1个，可扩展到3个。 ●1.5动物专用的腹部，产科，心脏，血管等测量包。 ▲1.6预设条件：针对不同动物的不同检查脏器，预置图像检查条件。 ●1.7 数据传输方式：采用USB3.0高速接口≥2个，内置无线WIFI，支持无线传输功能。 ●1.8 支持用户自定义按键数量≥4个。 ●1.9穿刺导向: 所有探头可配置穿刺导向装置。 ●1.10 整机重量≤6kg。 2.探头参数 ●2.1凸阵探头1把，频率1.5-4.5.0MHz，具有≥7种频率的变频范围，扫描角度最大扩展后≥120°。 ●2.2中频线阵探头1把，频率4.0-13.5MHz，具有≥6种频率的变频范围，支持T型扩展显示。 ●2.3单晶体相控阵探头1把，频率1.0-5.0MHz，具有≥6种频率的变频范围，扫描角度90°。 ●2.4高频线阵探头1把，频率6.0-23.0MHz。 3成像及分析软件 ●3.1成像模式：支持宽带频移谐波成像、组织特异性成像、空间复合成像、智能斑点噪声抑制技术、频率复合成像、M型模式、彩色M型模式、彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）、频谱多普勒成像（包括脉冲多普勒、高脉冲重复频率、连续波多普勒）、实时双幅对比成像、宽景成像技术。 3.2成像技术： ●3.2.1支持智能回波增强算法技术。 ●3.2.2支持超宽动态血流技术和高分辨率血流成像技术。 ●3.2.3支持造影成像功能，支持低机械指数造影，具有双计时器。 ●3.2.4 一键自动图像优化技术（包括应用于二维、彩色、频谱模式、TDI及造影）。 ●3.2.5配备按压式弹性成像技术，具备组织硬度定量分析软件和压力曲线提示图标，并具备肿块周边组织弹性定量分析功能。 ▲3.2.6 穿刺针增强显示技术，强化针尖显示情况。 ▲3.2.7支持组织多普勒成像技术TDI，显示心肌组织运动情况，具有四种分析模式（TVI、TVM、TVD、TEI）。（提供投标产品生产厂家的产品说明书或者第三方检测机构出具的检测报告） 3.3 分析软件 ●3.3.1 具有组织多普勒量化分析，通过设定取样框，采集心肌组织运动的速度，收缩应变率等数据，进行量化谱线分析。 ▲3.3.2 配置组织斑点追踪技术以及定量分析技术，通过图像斑点捕捉，自动追踪心肌组织，采集心肌组织运动的速度，收缩应变率等数据，进行量化谱线分析。 ●3.3.3配置心脏功能专用测量及分析软件，包括Simpson BP法，Tei指数分析等。 ●3.3.4 配置Auto-LV自动左心室收缩功能自动测量。 ●3.3.5配置负荷超声心动图技术Stress Echo，监测静息状态以及负荷状态下心肌各节段的运动状态，从而评估心肌组织在负荷状态下的表现情况。 ●3.3.6支持用户自定义测量项目以及公式编辑。 ▲3.3.7配置小动物专用的测量与计算分析工具，可自动实现室壁厚度、间隔、射血分数 EF、每搏输出量 SV 等多种生理参数在内的精确计算。 3.4 原始数据处理 ●3.4.1 所有模式下支持手动、自动回放；支持向后存储和向前存储，时间长度可预置，向后存储5分钟视频。 ●3.4.2 支持保存后的图像对比分析（动态、静态）。 ●3.4.3 可对回放图像进行参数调节。 ▲3.4.4 支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF、BMP、JEPG单帧，视频文件包括：CIN、AVI、DCM)，即后台存储或导出图像数据的同时前台可以完成实时扫描，直接一键存储至硬盘，突然关机或未结束检查关机资料不丢失。 ●3.4.5 支持一键多功能输出，要求同一个自定义功能按键支持4个功能的输出。 ★ 4.配置清单：主机：1套； 高频线阵探头：1把； 相控阵探头 ：1把； 凸阵探头：1把；中频线阵探头：1把；台车及拓展器：1套；专用旅行包装箱：1套。 |
| 3 | 血细胞分析仪 | ▲1.适用动物类型：大鼠、小鼠、兔、猪、狗、猴、马、奶牛、山羊、绵羊、美洲驼、雪貂、猫、大熊猫、小熊猫、骆驼等多种动物检查模式，且具有≥20个自定义检查模式。 ●2. WBC五分类双通道检测，采用半导体激光散射，流式细胞术，细胞化学染色，实现白细胞的准确五分类，检测参数≥23项，报告图形显示≥3个直方图，≥1个散点图。 ●3.DIFF激光通道对嗜酸性粒细胞进行特异性染色，使淋巴细胞，单核细胞，嗜酸性粒细胞和中性粒细胞完全区分开来；WBC/BASO通道实现嗜碱性粒细胞和WBC总数的精确检测。 ●4.利用特异性的细胞差别溶解修饰技术。 ★5.检测模式包含全血模式、预稀释模式，预稀释模式CBC+DIFF，全血模式CBC+DIFF，红细胞通道孔径≤50um，以保证小动物血小板检测结果的准确性。（提供投标产品生产厂家的产品说明书或者第三方检测机构出具的检测报告） ★6.具备异常信息报警功能：具备散点图异常，异常样本等报警功能。 ★7.末梢血测定≤15μL，血液预稀释测定≤20μL，15μL末梢血即可得到准确的白细胞五分类和全血细胞计数，满足采血量少的小型动物做检测的需要，检测速度≥60样本/小时。 ●8.HGB检测采用无氰试剂检测。 ●9.仪器内置稀释器，采样针自动分注稀释液，无需手工加注稀释液。 ●10. 有全血、预稀释两套独立的校准系数，不仅具备手动校准和校准物校准功能，还有新鲜血校准功能。 ●11.质量控制：原厂配套高质控品和配套的校准品。 ●12.可存储不少于40000份样本的全部信息。 ▲13.生产厂家（或其集团公司）具有标准化实验室，标准化实验室通过CNAS认证认可（提供相关的认证证书）。 ●14.工作站终端：CPU速度：≥3.4GHz；内存容量：≥4GB；硬盘容量：≥1TB；显示器分辨率：≥1280*1024；文件输出：A4，静电成像。 ★15.配置清单：主机：1台；工作站终端：1套。 |
| 4 | 血液生化分析仪 | - ▲1.有多种动物专用数据库。 ●2.分析速度：生化≥200T/H，可选配ISE(K、Na、CL)项目模块速度可达400T/H。 ●3.最大可同时分析项目：≥40个。 ●4.测试原理：比色法、比浊法、离子选择电极法(可选配ISE模块)。 ★5.样本类型：血清、血浆、尿液、脑脊液、全血（HbA1c）。 ●6.样本位：≥40，可扩展至80个。 ●7.样本加样量：2μL-45uL，0.1µl步进。 ●8.试剂盘制冷温度：2～12℃，可24小时不间断冷藏。 ★9.试剂加样量：10μL-250uL，0.5µl步进,试剂针具有随量跟踪、防撞和试剂预加热功能。 ●10.反应杯位：≥40个可重复使用的反应杯。 ●11.比色杯清洗：≥4阶自动恒温水反应杯清洗、温水自动清洗支持测试前强化清洗、支持自动清洗管路与废液泵维护，水空白异常检测。 ▲12.温控方式：包容式恒温装置，无需添加任何恒温液和保养剂，免维护免保养；(维修手册证明)。 ●13.光学系统：≥8个波长，340nm、405nm、450nm、510nm、546nm、578nm、630nm、670nm。 ★14.支持全血测试功能（HbA1c），机内溶血，无需机外手工溶血（彩页或说明书证明）。 ●15.最小反应体积：可低至100µl；低试剂需求，可降低测试成本。 ●16.生产企业具有配套的试剂、质控品和校准品。 ★17.操作系统：全中文操作界面，具有动物专用分析软件。 ▲18.支持自动校准、自动质控、自动重测、测试组合、试剂效期管理、反应全过程监测、酶线性拓展、空白扣除、脏杯记忆回避、防交叉污染程序、动物信息记忆与联想输入、自动报告审核、数据模糊查询、报表统计与打印、参考范围分级、报警信息分级、用户操作权限分级管理。 ▲19.生产厂家（或其集团公司）具有标准化实验室，且标准化实验室通过CNAS认证认可。（提供相关的认证证书）。 - ●20.工作站终端：CPU速度：≥3.4GHz；内存容量：≥4GB；硬盘容量：≥1TB；显示器分辨率：≥1280*1024；文件输出：A4，静电成像。 ★21.配置清单：主机：1台；工作站终端：1套。 |
| 5 | 监护仪 | 1.整机要求 ★1.1模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2任意参数模块的即插即用快速扩展临床应用。 ●1.2整机无风扇设计，避免动物毛发卷入设备，防水等级IPX1或更高。 ●1.3彩色液晶触摸屏≥12英寸，分辨率≥1280*800像素，≥10通道波形显示；显示屏采用宽视角技术，支持170度可视范围。 ●1.4内置锂电池，插槽式设计，锂电池支持监护仪工作时间≥4小时，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。 ★1.5安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型 。 ●1.6监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂≥20种，在说明书（用户手册）中清晰列举消毒剂的种类。 ●1.7监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。 ●1.8监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。 ●1.9监护仪主机工作大气压环境范围：55.0~105kPa。 ●1.10分析导联松动脱落时，自动切换为状态正常导联，确保持续监护，且能一键确认脱落导联位置，减少术中排查时间。 2.监测参数 ●2.1配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和双通道体温参数监测。 ★2.2心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。（提供投标产品生产厂家的产品说明书或者第三方检测机构出具的检测报告） ●2.3心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，提供彩页或者其他有效证明材料。 ●2.4心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。 ●2.5提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。 ●2.6支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。 ●2.7支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果，QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。 ●2.8提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于1-150KG的动物种类。 ●2.9支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。 ●2.10配置无创血压测量，适用于1-150kg动物使用。 ★2.11无创血压测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。 ●2.12支持升级多达4通道有创压监测。 ★2.13提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时动态血压统计结果。 ●2.14提供辅助静脉穿刺功能。 ●2.15供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。 ●2.16 ECG、SpO2 同源信号融合分析，在术中线缆接触不良或测量受到干扰下依然保证参数性能稳定精准。 3.系统功能 ●3.1支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。 ●3.2支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，产品用户手册提供报警限自动设置规则。 ●3.3具有图形化技术报警指示功能，帮助操作者快速识别报警来源。 ●3.4支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。 ●3.5支持≥48小时全息波形的存储与回顾功能。 ●3.6支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾。 ●3.7支持≥1000组NIBP测量结果的存储与回顾。 ●3.8支持监护仪历史数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史数据导出到U盘。 ●3.9支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。 ★3.10动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示。 ★3.11提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。 ★4.配置清单：主机：1台；血氧、血压等监测附件：1套。 |

注：

★1.若所投产品涉及CCC强制认证、进网许可证或设备型号核准证、网络关键设备和网络安全专用产品等相关认证或许可证书的，在响应文件中可不提供相关证书(招标文件另有要求的除外)，可提供承诺函（格式自拟）；投标人应当在签订采购合同前提供至采购人，未提供或不能提供的视为虚假响应。（提供承诺函）

★2.若所投产品涉及强制节能，投标人应提供产品认证证书复印件并加盖投标人单位公章（鲜章），否则投标无效。

3.本采购包核心产品为： 麻醉机     。

4.以上带“★”为实质性要求，不满足作无效投标处理；以上带“▲为重要参数，不满足扣除相应分值。所有技术参数在参数表中有相关证明材料要求的，投标人应按其要求提供证明材料，否则视为负偏离。参数表中没有证明材料要求的，以投标人的技术参数偏离表中的响应为准。

采购包2：

| 序号 | 设备名称 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DR | 1平板探测器 ●1.1 动态平板探测器。 ●1.2 视野范围：≥17*17英寸。 ●1.3 摄影像素：≥900万。 ●1.4空间分辨率：≥3.6 lp/mm。 ●1.5最大采集矩阵：≥3000*3000。 ●1.6点片摄影准备时间：≤1s。 ●1.7图像输出灰阶：16位。 ●1.8最高帧率：≥30f/s 。 ●1.9成像时间：≤8s。 2. X射线管组件 ●2.1 最高输出电压：150KV 。 ●2.2 焦点：0.6mm/1.2mm。 ▲2.3 球管最大功率：≥100kW。 ★2.4 热容量：≥600kHU。（提供投标产品生产厂家的产品说明书或者第三方检测机构出具的检测报告） 3.高频高压发生器 ★3.1最大输出功率：≥65KW。 ●3.2 摄影最大管电压：≥150kV，透视最大管电压：≥125kV。 ●3.3摄影管电流：≥800mA。 ●3.4透视最小管电流: ≤0.5mA，透视最大管电流：≥30mA。 ●3.5摄影最大mAS值：≥1000mAS。 ●3.6具有自动亮度控制功能（ABS）。 ●3.7最大逆变频率：≥500kHz。 4.摄影床 ▲4.1床面高度可以电动升降，床面最低高度：≤650mm。 ●4.2床面横向移动距离：≥250mm。 ▲4.3探测器移动行程：≥1300mm。（提供投标产品生产厂家的产品说明书或者第三方检测机构出具的检测报告） ●4.4球管可独立旋转：球管可旋转到0°，90°和180°。 ●4.5球管可随立柱旋转角度：≥-40°～40°。 ●4.6具有一键到位功能。 ●4.7曝光透视开关：可禁止曝光和透视，防止误触曝光。 ●4.8承重：≥300kg。 ●4.9 SID最大：1800mm。 ●4.10 可手动移除式滤线栅。 5.图像处理系统 ▲5.1 整机原厂软件系统，中文操作界面。 5.2 图像采集工作站 ●5.2.1 CPU核心数：≥8核。 ●5.2.2 CPU速度：≥4.8GHz。 ●5.2.3内存容量：≥16GB。 ●5.2.4硬盘容量：≥1TB. ●5.5.5显示器分辨率：≥1280*1024。 ★5.3具有透视视频的录制、保存、回放功能，同时透视视频支持任意段截取保存及影像抽帧，且视频支持发送PACS及时有效的保存数据。 ●5.4 图像采集：静态影像采集、动态影像采集、视频保存、视频回放、视频截取、图像自动调窗、图像自动裁剪、图像自动发送。图像处理：图像校正，图像翻转，具备iEAE智能高效率自动增强功能，采用多频域图像处理技术。图像观察：查看静态图像，查看动态影像，窗宽窗位调整，图像翻转，图像旋转，图像缩放，图像还原。 ●5.5支持全自动狭缝拼接功能，且狭缝拼接扫描最大成像范围的图像数≥23张。 ●5.6支持多项DICOM3.0服务，如DICOM存储、DICOM传输、DICOM打印等。 ●5.7具备透视图像局部放大显示功能。 ★5.8具有自动控制限束器缩窗或开窗功能：在软件上选择部位体位后，自动控制限束器缩窗或开窗到适合拍摄所选部位的开窗位置。 ●5.9具备动物资料管理功能：登记，删除，查询，修改，备份。 ●5.10具有内置诊断报告模板选择和编辑功能。 ★6.配置清单：图像采集工作站：1套；高频高压发生器：1台；X射线管组件：1套；限束器：1台；探测器：1台；软件系统：1套；摄影床：1台；操作台：1台。 |
| 2 | 手术吊塔 | ▲1.基础架采用拼接式膨胀螺钉设计，平缓施加荷载至 14000N·m 的试验扭矩，持续 10min，法兰盘水平偏角≤0.4°。（提供国家认可的第三方机构出具的检测报告）。 ●2.吊塔基础架可承载重量≥1400kg。（提供国家认可的第三方机构出具的检测报告）。 ▲3.主体材料：横臂及控制箱采用强度高的6063-T6一次挤压成型，上下壁厚度≥8mm， 左右壁厚度≥10mm， 四处转角厚度≥8mm，表面一级氧化及喷塑处理。（提供国家认可的第三方机构出具的检测报告）。 ●4.德标气体终端插拔100000次以上；颜色及形状不同，以免互混，防止误插；具有通、拔、断三种状态，带原位待接通功能，能带气维修。 ●5.吊塔底板具有排气系统设计，在模拟氧气泄露流量为 1L/min 时，腔体内部的氧气浓度不超过 24%（提供国家认可的第三方机构出具的检测报告）。 ●6.吊塔内部的医用气体管道系统的气密性应能在承受 510kPa 的气压，5min 后，压降≤1%或密封部位总泄露率不大于 0.6ml/min。 ●7.医用气体正压柔性管内部直径应≥5mm， 负压吸引管道内部直径应≥6mm。 ●8.吊塔正常工作过程中噪音应≤28dB(A)。 ▲9.吊塔主体全封闭式设计，对接近危险部件吊塔防护等级应符合GB/T 4208-2017 中 IP60 的规定。（提供国家认可的第三方机构出具的检测报告）。 ▲10.医用吊塔防火等级 V-0（提供国家认可的第三方机构出具的检测报告）。 ▲11.吊塔外壳涂膜附着力需达到等级最高为 0。吊塔外壳在中性盐雾试验中评价等级最高为10。（提供国家认可的第三方机构出具的检测报告）。 ▲12.吊塔关节轴承可在负载500kg 额定载荷下，运行次数≥16万次。（提供国家认可的第三方机构出具的检测报告）。 ●13.电源模块符合 IEC60601-1 或 GB9706.1 标准。 ●14.吊塔箱体最大净负载≥500kg，托盘承载重量≥200kg，带抽屉的托盘承载重量≥200kg，抽屉承载重量≥40kg，输液杆承载≥45kg，托盘边轨的最大宣称承重为≥15kg。 ●15.吊塔托盘正常工作载荷 120kg 时，满足4倍承重要求，应无永久性的损坏。 ★16.配置清单：固定盘：1只；旋转臂：1个；控制台：1 个；不锈钢输液架（高度可调节）：1套；挂钩：4个；仪器托盘及抽屉（2层托盘，1个抽屉）：1个；电源插座（三眼、具有可扩展性）：6只；网络RJ45：1套；德式气体终端（压缩空气1只、氧气2只、吸引气1只）：1套；配备录播服务器：1台。 |
| 3 | 吊塔式无影灯 | ▲1.基础架平缓施加荷载至10000N.m 的试验扭矩，持续10 分钟，法兰盘水平偏角≤0.4。（提供国家认可的第三方机构出具的检测报告） ●2.设备主体材料：钛合金横臂，椭圆型材，强度高，无焊接，采用特殊铆接工艺，确保每个角90°。 ▲3.灯头主体材料：花瓣式设计，表面光滑，线条流畅，符合各种层流手术室要求，超薄光学透镜。 ●4.弹簧臂上下升降，轻便灵活。 ●5.操作者可根据自身对亮度适应性进行任意调节。 ●6.具有调节光斑直径和调节色温的功能，色温多档可调。 ★7.具有微创照明，一键切换。 ●8.可卸式手柄外套，可在135°C高温下消毒。 ●9.光源使用寿命：平均寿命100000h。 ▲10.光斑直径 D50与D10的比值不小于70%。（提供国家认可的第三方机构出具的检测报告）。 ▲11.有深腔管的剩余照度不小于（深腔照明率）95%。（提供国家认可的第三方机构出具的检测报告）。 ●12.有一个挡板的剩余照度不小于中心照度的70%，有一个挡板和深腔管的剩余照度不小于中心照度的65%。 ●13.有两个挡板的剩余照度不小于中心照度的55%，有两个挡板和深腔管的剩余照度不小于中心照度的50%。 ●14.安全要求符合GB/14710-2009中规定气候环境11组，机械环境11组。 ●15.粉末涂料符合环保IEC 62321-5:2013 IEC 62321-4:2013+Amdl:2017等相关认证检测。 ●16.粉末涂料符合 GB/T21866-2008抗菌性检测。 ●17.灯头直径：（整体）：≥680(mm)。 ●18.灯头1米处照度：160000lx≥EC≥80000lx/160000lx≥EC≥80000lx。 ●19.光斑直径 D10：180±40/180±40(mm)。 ●20.光斑直径 D50：110±35/110±35(mm)。 ▲21.照明深度 ：≥1500(mm)（提供国家认可的第三方机构出具的检测报告）。 ●22.显色指数Ra：≥98（提供国家认可的第三方机构出具的检测报告）。 ▲23.可选色温： 6700≥Tc≥3000（多档可调）（提供国家认可的第三方机构出具的检测报告）。 ●24.总辐照度：<1000W/m2。 ●25.总辐照度与照度比值：<4(mW/m2lx)（提供国家认可的第三方机构出具的检测报告）。 ●26.电源电压：220V±20%，50Hz，输入功率：240±10％(VA)，安装高度： 280-320(cm)。 ●27.配中置摄像，像素200万，10倍光学变焦。 ★28.配置清单：灯头体： 2件；固定盘：1件；旋转体： 1套 ；平衡臂： 2件；消毒手柄：4只；固定盘罩壳：1套。 |
| 4 | 大动物解剖台 | ●1.台面长度和宽度2000*800mm（±5%） ，台面离地高度 300-850mm （±5%）。工作台面采用电动液压升降系统。 台面可翻转90°，电动液压控制。 底座及箱体均采用A3喷塑。 ●2.工作台面采用不锈钢材质。台面呈U型，周边有水槽及下水管。 ●3.手术台标配，手术器械托盘、枕部、输液架。 ●4.带抽风功能、绞肉功能、带热水器。 |
| 5 | 手术治疗床 | ●1.工作台面采用加厚SUS304不锈钢板精致而成，中间配有下水槽，方便清洗消毒。工作台面前后分别可倾斜45°，采用手动操作。 ●2.整机采用电动油缸升降系统，坚固稳重。底坐配有4寸高强度万向刹车轮。整体最大承重大于500kg。 ●3.台面长度和宽度2000*750mm（±5%），台面离地高度650-890mm，台面脚部板材的长度和宽度700*400mm（±5%），台面可折叠0-30℃。 ●4.整个床面带恒温加热功能，温度为0—50℃。 ●5.配可拆卸软垫。 |
| 6 | 焚烧炉 | ●1.材质:碳钢材质＋高温耐火建材。 ●2.焚烧能力：不低于100kg/次，每天可焚烧3-5次。 ●3.点火方式:自动。 ●4.烟尘处理方式:二次高温焚烧分解烟气＋水雾喷淋降尘。 ●5.补氧风机功率约0.55 kw，引风机功率约1.5kw，水泵功率约1.5KW，燃烧机功率约0.18KW×2台，燃烧机耗油量不高于10kg/台，整机总功率约3.91KW。 ●6.运行电压：220V。 ●7.燃烧室内部尺寸（mm）：1150*670*670（±5%），重量（kg）:2500（±5%）。 |

注：

★1.若所投产品涉及CCC强制认证、进网许可证或设备型号核准证、网络关键设备和网络安全专用产品等相关认证或许可证书的，在响应文件中可不提供相关证书(招标文件另有要求的除外)，可提供承诺函（格式自拟）；投标人应当在签订采购合同前提供至采购人，未提供或不能提供的视为虚假响应。（提供承诺函）

★2.若所投产品涉及强制节能，投标人应提供产品认证证书复印件并加盖投标人单位公章（鲜章），否则投标无效。

3.本采购包核心产品为：DR 。

4.以上带“★”为实质性要求，不满足作无效投标处理；以上带“▲为重要参数，不满足扣除相应分值。所有技术参数在参数表中有相关证明材料要求的，投标人应按其要求提供证明材料，否则视为负偏离。参数表中没有证明材料要求的，以投标人的技术参数偏离表中的响应为准。

三、商务要求

1、交货时间（实质性要求）

采购包1：在预付款支付后45天内交货，交货产品为麻醉机、便携式超声、血细胞分析仪、血液生化分析仪、监护仪；

采购包2：交货时间与项目工程施工进度配合，在采购人发出供货通知书后60天内交货并完成安装调试，交货产品为DR、大动物解剖台、手术吊塔、手术治疗床、吊塔式无影灯、焚烧炉。

2、交货地点（实质性要求）

采购人指定地点。

3、付款条件及进度（实质性要求）

1.预付款：预付款支付比例为合同金额的45%。

2.进度款：

（1）最终验收合格并收到中标人开具的等额增值税专用发票，支付合同金额的52%；

（2）培训完成且设备正常运行30日历天，并收到投标人开具的等额增值税专用发票，支付合同金额的3%。

3.每次申请付款前，中标人需完善相关资料，开具正规等额增值税专用发票。

4、验收、交付标准和方法（实质性要求）

1.验收主体：中国大熊猫保护研究中心

2.验收方式：单位内部验收

3.验收程序

验收程序为：

（1）开箱验收。由中标人和采购人代表共同在场，按合同点货，共同确认货物与合同规定的包装、生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、外观质量、配置、技术参数和性能等是否一致。中标人所交付的货物不符合合同规定的，采购人有权拒收，中标人应及时按合同规定和采购人要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为中标人按本合同规定完成交货。

（2）安装调试。安装调试过程中出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，采购人有权选择下列任一方式处理：a.重新调试直至合格为止；b.要求中标人对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

因上述原因所产生的所有费用均由中标人负担。

（3）最终验收。安装调试完毕，设备能正常使用，中标人向采购人提出验收申请后15 个工作日内，采购人组织最终验收。采购人有权邀请专业人员或国家认可的第三方质量检测机构参与验收。

4.验收标准

按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）及招标文件技术服务要求、投标文件响应情况和国家、行业标准验收。

设备到场时如无法达到质量要求的，釆购人有权拒收产品，由此造成的一切损失由中标人承担。

5、服务要求（含质保期、售后服务）

1.中标人须提供全新的货物(含零部件、配件、随机工具、质检报告、合格证、质量保证书、使用说明书等)，表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权，不得以次充好，产品来源渠道必须合法，同时应根据国家有关规定、厂家服务承诺及采购单位的要求做好售后服务工作。

2.货物包装和快递包装，应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3.本项目的所有货物都需要经安装、调试，相关人工、配件、材料等一切费用由中标人承担。中标人应向采购人提供DR、焚烧炉等货物的安装图纸和安装要求，以便采购人协调工程施工单位做好安装预留，并根据采购人工程施工进度，与工程施工单位配合，完成货物安装和调试。

4.本项目所有产品质保期为最终验收合格之日起2年。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。 在质保期内中标人应对由于货物质量缺陷而造成的故障负责，并负责在质保期内提供原厂维保服务和每年2次的现场使用培训服务，相关费用包含在中标人报价中。

5.在货物使用寿命期限内，中标人应在收到采购人通知后24小时（包括法定节假日）内响应，48小时内到达现场，72小时内解决问题，质保期内中标人承担全部费用（包括但不限于人工费、交通费、材料费、更换的零部件或配件费用等），如发生安全隐患给采购人造成损失，采购人有权向中标人索赔。

6.中标人须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。中标人须对所供设备提供配套的技术培训和售后服务，技术培训和售后服务包括设备结构、工作原理、故障判断、故障处理、设备的正常操作、保养、维护、修理等相关内容，保证操作人员能够正常上岗操作维护。

7.在质保期内属产品质量问题（非采购人因素）中标人应负责三包（包修、包换、包退），所发生的一切费用由中标人负担。

6、解决争议的办法（实质性要求）

1.中标人保证本合同产品的权利无瑕疵，包括产品所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）判决或裁决有权对上述产品主张权利，由中标人承担法律责任的，中标人除应向采购人返还已收款项及利息外，还应另按合同总价的10% 向采购人支付违约金并赔偿因此给采购人造成的一切损失，包括采购人因诉讼产生的律师费、诉讼费等费用。

2.双方应通过友好协商解决，经协商不能达成协议时，向采购单位所在地人民法院起诉。

7、本项目所有工作成果知识产权归属（实质性要求）

1.投标人应保证在本项目中使用的任何产品和服务（包括部分使用），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

2.除非招标文件特别规定，采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3.投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在响应文件中声明，应当在投标文件中载明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权（含采购人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

4.如采用投标人所不拥有的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用，否则产生的相应费用均应当由投标人自行承担。

8、成本补偿和风险分担约定（实质性要求）

1.成本补偿：无。

2.风险承担：投标人应为本项目工作人员购买人身意外伤害险及与项目施工有关的一切保险，凡在项目实施过程中发生安全责任事故或其他责任事故，均由投标人承担全部民事和刑事责任，采购人概不负责。如因项目质量问题及维修不及时造成的人身伤害，投标人应依法承担全部责任。

9、报价要求（实质性要求）：本次成交价格应是最终经采购人验收合格的总价，包括货物、运费、搬运费、税费、安装费（设备安装调试及培训）售后设计、生产、运输、保险、人工费、发票税费、验收过程中产生的所有费用。

10、安全责任（实质性要求）：在运输、安装、调试等整个项目活动期间，所有安全责任均由投标人自行负责。投标人按有关规定采取严格的实施安全措施，承担由于自身安全措施不力造成的事故责任和因此产生的费用及后果。

注：本章标注“★”号的参数为实质性要求，投标人若未满足其投标响应文件作无效处理。